**询价采购明细及相关说明**

**声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。**

**一、合同签订问题**

1、设备价值2000元以上的医疗设备，需签订购销合同

2、设备价值2000元以下的医疗设备，不需签订购销合同

**二、质保金及付款问题**

1、设备价值3000元以上的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后三个月支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

2、设备价值3000元以下的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后三个月一次性付全款。

**三、询价采购原则：**

货物单项确认成交供应商；符合参数要求，价格最低。

**四、询价采购货物明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 |
| 1 | 胰岛素泵 | 1台 | 24500元 |
| 2 | 医用电子血压仪 | 1台 | 12000元 |

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

**五、材料说明**

**报价文件附带以下资料**

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

**附报价单模板：**

----------------------报价单模板--------------------------

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516903

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院设备科有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 产品/配件名称 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致，配件填写配件名称 |  |  |
| 生产厂家 | 设备生产厂家全称(配件非原厂家供货时，需同时填写并注明配件生产厂家) |  |  |
| 规格/型号 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致，维修配件填写配件型号 |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总价（元） |  | | |

二、

|  |  |
| --- | --- |
| 经销商/厂家  汇款信息 | 单位名称：  开户银行：  账 号： |

三、

经销商/厂家承诺质保期：验收之日起

经销商/厂家报价有效期限：

经销商/厂家名称：（**盖章**）

经销商/厂家电子邮箱： 必填

联系人： 联系电话：

供货时间：签订合同或收到相关通知之日起 天

日期： 年 月 日

以下空白

-------------------------报价单模板止----------------------

**验收需提供以下文件**

1、经销商对业务人员的授权文件（业务人员与签订合同人员或报价文件中授权的业务人员一致，可不提供）

2、设备装箱配置清单（与合同、报价文件一致，若因部分配件在设备内部安装导致验收时无法清点的，需提供书面说明并提供承诺加盖公章）

3、需厂家工程师进行设备安装、培训指导的，需提供培训单（包含培训内容，并培训人员签字确认）

4、保修卡

5、说明书

6、随机的配件工具等

7、产品合格证，进口设备必须提供相符的报关单（部分进口设备存在无合格证情况，可不提供合格证，但必须提供报关单）

8、设备验收时验收参数无法直观体现的（如亮度、硬度要求、质量管理体系要求、防水要求等），需提供生产厂家相应的检验报告、质量认证等必要的证明文件。

9、原始合同复印件2份

**六、货物参数**

参数

胰岛素泵参数

一、基本要求：

1、设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

2、胰岛素泵中支持使用速效胰岛素

3、配置：主机、皮套、塑料夹、活动保护装置

二、设备技术参数要求：

1、马达组：安全电容加DC直流马达

2、马达位移精确度：误差在正负2%以内

3、阻塞传感器：有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量

4、胰岛素输注精度：<±5%

5、基础率：0.05-35u/h

6、基础率步长：最小0.05u/h

7、基础率段数：≥48段

8、临时基础率：时间为0.5－24H

9、大剂量步长：0.1－25U

10、大剂量增量：0.1U

11、大剂量历史：不少于24个

12、充盈记录：可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期

13：电池：7号电池

14、外形尺寸：5.3 x 9.4 x 2.0 cm ，误差20%

15、重量：103g，误差20%

16、屏幕显示：≥1.8寸液晶屏

17、背景灯：有

18、键盘锁定功能：有

19、自检功能：有，约每10秒诊断系统自检1次

20、报警记录：可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期

21、报警种类：低药量，低信号，无输注

22、低液量报警：剩余单位和时间两种方式

23、报警方式：声响，震动

24、防水等级：IPX-7

**医用电子血压仪参数**

1、测量方式：自动测量，左右臂均可

2、规格：隧道式

3、显示屏：数字显示

4、输出值：收缩压、舒张压、脉搏

5、血压测量范围：0-290mmhg；脉搏数测定范围：30-200bpm

6、适用臂围：18-42cm

7、语音：全程语音提示，可调语音大小

8、测量时间：少于40秒

9、袖带：采用抗菌材料，袖套可拆卸清洗

10、精确度：血压±3mmhg，脉搏：±2%

11、通讯功能：可连接电脑

12、可存储至少100组测量数据

13、压力单位：mmhg和kpa两种单位切换显示

14、带有安全装置、过压保护

15、、肘垫到位检测功能，避免因胳膊放置位置不当导致测量偏差

16、配置：台式主机（落地式）、数据线、热敏打印机（可自动切纸）、备用血压气带1个。