发热门诊设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、说明

本次采购询价请各供应商尽快报价，紧急联系货源。如不方便报送纸质版材料，可将报价材料盖章扫描发送至招标办工作邮箱：

wfgxyyy@163.com

报价时间：2020年3月6日至2020年3月9日24：00，以邮箱收到时间为准。逾期提交或所提交的报价文件不符合规定，恕不接收。

二、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后7日内支付至合同金额的90%，余款质保期满无质量问题后付清。

三、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

四、采购货物明细

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额（元） | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 生物安全柜 | 2台 | 80000元 | 3年 |
| 包2 | 医用冷藏柜 | 1台 | 35000元 | 3年 |
| 包3 | 台式低速离心机 | 1套 | 12000元 | 1年 |
|  | 数显恒温水箱 |  |  |  |
| 包4 | 干式荧光免疫定量分析仪 | 1台 | 4500元 | 1年 |

设备出厂时间：不得早于2019年3月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：本次采购时间紧急，授权可以确定供应商后补充，但需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 包号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |
| 包2 |  |  |  |  |  |
| 包3 |  |  |  |  |  |
| 包4 |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      天

日期：     年   月   日

包一：生物安全柜过滤器更换报价表

（未参与包一生物安全柜报价供应商不需填写此表）

| 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |

七、技术参数偏离表模板：

| 包号、 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

2、每台设备填写一份技术参数偏离表。

八、设备参数

包一：生物安全柜

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：100%外排，

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；误差0-5%。

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm；误差0-5%。

（4）台面距离地面高度：770mm

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1270 m3/h

（7）噪音等级：≤65dB（A）

（8）照明：≥1000lx

（9）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

三、资格证明和技术文件

* 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

包二、医用冷藏柜

11.具有医疗器械注册证。

1.有效容积：930L±5%，外形尺寸（宽*深）≤1130mm*755m；

2.箱内温度：2~8℃，大屏幕数字温度显示；

3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃，翅片式蒸发器，风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8；

4.具有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，具有超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警等；

5.内置电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警；

6.制冷系统：采用风冷式结构，箱内温度稳定均匀；

7.多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙；

8.安全门锁设计，防止随意开启；

9.发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮；

10.内设照明灯；

包三、（1）台式低速离心机

- 采用大力矩无碳刷变频电机，操作简便；免维护，无粉尘， 升降速快。

- 使用自动感应电动门锁，超速、不平衡保护，安全可靠，方便快捷。

3、装卸转头快捷简单，无方向性。

4、数字显示， 实时显示转速、时间、RCF 值，≥10 种升降速率供选择。

5、全钢结构多层防爆设计，运行性能安全超稳。

6、三级减振，离心效果达到最佳。

7、门盖配有液压杆，减轻操作者负荷。

8、最高转速Max Speed：5000r/min

9、定时范围Timer：0~99min

10、最大容量Max Volume：4×300ml

11、外型尺寸Dimension：620*450*355mm，±10%

12、控速精度Speed Accuracy：±20r/min

13、最大离心力Max RCF：4730*g

14、电源Power supply： AC220V

15、噪音Noise：≤60dBA

16、水平转子vertical rotor：最高转速4000，4*24*5ml真空管，最大离心力2840xg

水平转子vertical rotor：最高转速4000，4*24*7ml真空管，最大离心力3150xg

包三、（2）数显三用恒温水箱

1、温度范围：RT+5 ～ 99.9℃

2、温度波动：±0.5℃

3、内胆、上盖：采用不锈钢内胆及上盖

4、电    源：220V  50HZ

5、工作室尺寸：600X300X180mm，误差0-10%

包四、干式荧光免疫定量分析仪

1、方法学*：免疫荧光法

2、检测方式：同时多项目检测，自动孵育、检测、踢卡。

3、检测速度：样本量检测可达200T/小时 ( 标称 )，大于等于100T/小时（实际）

4、进样数量：批量连续进样

5、质控系统：自带质控检测模块，全程监控，错误报警

6、检测通道：20个

7、样本类型：全血、血清/血浆

8、显示系统：全触屏≥10寸显示屏

9、检测项目：全程C反应蛋白 （hsCRP+常规CRP），降钙素原，C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）/降钙素原（PCT）定量联检，心肌肌钙蛋白I， 肌红蛋白，肌酸激酶同工酶，心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白定量联检， N末端B型钠尿肽原，D-二聚体、HCG、MAU、CYS-C等
10、温控系统：自带恒温控制系统25-37℃（低温可温补）

11、打印报告：自带热敏打印机，可外接USB打印机

12、结果数据管理：可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

13、仪器尺寸：374（长）×396（宽）×480.5mm（高），±10%

14、软件系统：自带操作系统下的测试控制管理软件，自带中英文输入法，可使用虚拟键盘

15、扫描系统：自带条码扫描枪

16、激发光源：LED蓝光

17、激发光谱中心波长λ0：470nm

18、接收光谱中心波长λ1：525nm

19、接口：1个COM接口，1个VGA接口，4个USB接口，1个以太网接口

20、电源：AC220V，50Hz

21、精密性：变异系数（CV值）≤10%

22、精密性：检测浓度小于1ng/m相对偏差应不大于15%；检测浓度大于或等于1ng/m相对偏差应不大于10%

23、相对偏倚量：σ≤ ±8%

24、线性相关系数：(r)≥0.97

25、反应区温度准确性和波动性：准确性在±0.5℃内，测试值波动度不超过1.0℃