医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、说明

本次采购询价请各供应商尽快报价，紧急联系货源。

报价时间：2020年9月22日至2020年9月23日17：00。逾期提交或所提交的报价文件不符合规定，恕不接收。

二、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的95%，余款5%质保期三年满无质量问题后付清。

三、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

四、采购货物明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 250000元 |

质保期：三年。

设备出厂时间：不得早于2019年10月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：本次采购时间紧急，授权可以确定供应商后补充，但需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

设备参数中★号标记的条款为重要条款。

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      天

日期：     年   月   日

七、技术参数偏离表模板：

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、设备参数中★号标记的条款为重要条款。

2、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、设备参数

实时荧光定量PCR仪

★1.样本容量:96孔；

2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；

★3.检测通道:≥6；

4.适用荧光素：

1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；

2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE；

3）通道3：ROX、Texas Red；

4）通道4：Cy5；

5）通道5：Alexa Fluor 680；

6）通道6：FRET；

5.反应体系：0-100μl；

6.光源：高亮长寿命免维护LED光源；

★7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应；

★8.检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测；

9.模块控温范围：0～100℃；

10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；

11.温度均匀性：≤±0.1℃；

12.温度速率：

1）最大升温速度：≥6.1℃/s；

2）最大降温速度：≥5.0℃/s；

- 梯度温度：

1）宽度：1℃～40℃

2）温度数：12列

14. 操控方式：

1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；

★2）PC直连：仪器通过点对点网络与PC（配置中包含品牌电脑一台）连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；

3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；

15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

★16．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；

17.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

18.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；

19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；

20.具有医疗器械注册证；