医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期满无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备质保期：壹年（供应商承诺质保期不得少于生产厂家质保期）

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗设备询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、设备耗材报价（耗材须通过我院配送商配送到院）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 报价（元） | 单人份价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生产厂家全称 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

四、

供应商承诺质保期：验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、技术参数偏离表模板：（盖章）

每台设备填写一份偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

七、设备参数

- 1、设备应有时间基准至少包含12. 5mm/s、25mm/s、50mm/s三档，时间基准准确度应在0. 2s-2. 0s范围内。

2、轨迹宽度和可视性；在响应320mV/s输入信号变化率和不低于5mm/mV增益时记录的轨迹是可见的，轨迹宽度应不超过1mm；

3、直角坐标／记录点对齐：设备应在直角坐标上进行记录，记录点按时间轴对齐偏差应小于0. 5mm或对应的10ms,两者取大者；

4、时间和幅度刻度：在记录媒介上预印的刻度应是直角坐标，时间线和记录媒介的边垂直，刻度的最大误差为记录媒介的有效记录宽度的0. 5%(例如，40mm 宽度误差为0. 2mm).标称刻度应是1mm,大刻度为5mm，刻度容差为±2%；

5、心音幅频响应：

（1）低频：在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统低频段40Hz在10档位上幅值不低于3格，20Hz、60Hz不低于40Hz幅值的70%；

（2）中频：在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统中频段100Hz在10档位上幅值不低于4格，120Hz不低于100Hz幅值的70%；

（3） 高频：在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统高频段400Hz在20档位上幅值不低于4格，200Hz、300Hz、600Hz、800Hz 不低于400Hz幅值的70%；

6、起搏脉冲显示能力：设备对有2mV~250mV幅度、持续时间0. 1ms~2. 0ms、上升时间小于100us、频率为100/min的起搏脉冲出现时应有显示心电图信号的能力，对持续时间为0. 5ms~2. 0ms(幅度、上升时间和频率这些参数按上面规定的）的起搏脉冲在记录上应有可见的起搏脉冲指示，这个指示至少有0.2mV RTI幅度的显示。

7、提示功能

（1）非正常工作状态的指示：在实时界面中，当处于非正常工作状态时，各相应的导联会处于红色的标记：当处于正常工作状态时，各相应的导联会处于黑色的标记。

（2）心率提示（仅限于II导联）：60次／s-120次／s显示黑色，慢心率30次／s-59次／s 显示红色，快心率121次／s-200次／s 显示红色。

8、存储功能：在实时界面中，有保存键，按此键可对图形进行保存。

9、打印功能：心电打印：分为纵向打印，横向打印以及单导打印，心音打印：分为纵向打印，横向打印以及单导打印。