医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期满无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备质保期：叁年（供应商承诺的质保期不得少于生产厂家质保期）

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗设备询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、设备耗材报价（耗材须通过我院配送商配送到院）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 报价（元） | 单人份价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生产厂家全称 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

四、

供应商承诺质保期：验收合格之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、技术参数偏离表模板：（盖章）

每台设备填写一份偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

七、设备参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能检测 | 全流程全自动化智能化检测，无需人工干预 |
| 2 | 形态学检测方法学 | 显微镜检法（金标准） |
| 3 | 聚焦扫描 | 动态聚焦扫描层数：≥3层 |
| 4 | 准确率 | 检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90% （以上皮细胞为准，可提供注册检验报告） |
| 5 | 集成芯片 | “镜检+干化学”一次性集成芯片，杜绝样本交叉污染 |
| 6 | 样本自动稀释 | 自动检测样本浊度，高浓度样本自动稀释 |
| 7 | 视频细胞检测 | 高倍镜下拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长：≥5s |
| 8 | 检测项目 | 一机多用，可选择多种检测模式：形态学/形态学+干化学检测 |
| 9 | 卡仓 | 弹夹式卡仓：20/60人份 |
| 10 | 形态学检测 | 自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分 |
| 11 | 干化学检测 | 检测分泌物的唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH |
| 12 | 清洁度定义 | 仪器依据《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表对样本清洁度进行判定，并可根据客户需求增加其他形态学指标联合进行清洁度的判定，增加结果的可靠性和准确性 |
| 13 | 细胞分类图片 | 可根据样本中细胞类别，集中汇总查看，针对想复核的细胞可双击回到原始图片进行复核 |
| 14 | 镜检图片 | 高倍视野（物镜40倍）下拍摄10个视野，用户可自定义视野个数 |
| 15 | 复检提醒 | 用户可自定义复检规则 |
| 16 | 报警提醒 | 1）卡仓空报警提醒 2）废卡仓满报警提醒 |
|  |  | 3）清洗液瓶空报警提醒 4）废液瓶满报警提醒 |
| 17 | 报告单样式 | 形态学与干化学综合报告、图文并茂，用户可自定义 |
| 18 | 专用废卡袋 | 废卡仓配有一次性专用废卡袋，保证生物安全性 |
| 19 | RFID | 试剂封闭管理，保证测试结果的可靠性 |
| 20 | 数据库 | 可进行数据存储 |
| 21 | 网络功能 | 外接RS232、USB接口，可以与医院计算机网络、LIS系统连接，免费提供相关端口 |
| 22 | 售后服务 | 产品保修≥3年，终身免上门技术服务费 |
| 23 | 样本管 | 适配直径为12和14mm的样本管 |
| 24 | 可操作性 | 双向LIS，全中文可个性化定制界面，操作极其简便 |
| 25 | 测试速度 | 60T/小时 |