疫情防控PCR设备紧急询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：确定供应商后预付至价款的30%，验收合格并收到正规发票后货款一次性付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备要求：供应商质保期不少于原厂质保期，出厂日期不得早于2021年9月。

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

3、授权文件：授权文件需形成有效链接（紧急采购可后补）

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

4、供应商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可），法人授权书，被授权人身份证复印件

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

6、材料一式三份，密封盖章。

（上述材料按照要求的顺序打印装订）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

疫情防控PCR设备紧急询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |  |
| 2 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

二、供应商信息

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、法人授权材料

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年       月       日

姓    名：            性别：            年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

日    期：          年      月       日

身份证复印件正反面

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  潍坊高新技术产业开发区人民医院            询价采购活动。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：         性别：      年龄 ：

单位：               部门 ：         职务：

联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

身份证复印件正反面

- 报价设备技术参数资料：（盖章）

- 参数偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

九、设备参数

（1）实时荧光定量PCR仪参数

仪器规格

- 热循环系统： 珀耳帖效应系统

- *VeriFlex精确数码温控模块: 6个独立的精确数码温控区域；

- *0.1ml模块型号和0.2ml模块型号均支持标准和快速运行模式

- *光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)

- *荧光通道数： 6色激发光通道和6色检测光通道；可自由组合，最多21种不同的荧光光谱

- 模块规格：

- 96孔0.2ml模块型号

- 反应体积：

  - 0.2 ml模块型号：10-100uL；

- *支持耗材：

- 0.2ml模块型号：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.2 mL) 与光学平盖

- *温度范围： 4°C–100°C

- *温度均一性：+-0.4°C

- *温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒

- 样品升降温速度：3.66°C/秒

- 温度准确性：0.25 °C

- 高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.015°C

- 支持HRM应用

- 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

- *安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, Mustang Purple, TAMRA, Cy5, and ROX™ dyes

- *荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测

- *被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

- *内置互动触摸屏

- *单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。

- 尺寸：约 27 cm x 50 cm x 40 cm

已验证性能指标

- 动态范围：10 个对数的线性动态范围

- 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

- *精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

- 运行时间：~30分钟完成qPCR反应

软件主要特点

- *支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据

- *云端服务器支持10GB的免费存储空间

- 设置向导/高级设置/快速启动

- 自动标准曲线建立

- 相对标准曲线

- 基因分型，数据和反应板读取

- 移液反应/反应体系设计

- 导出至 excel, powerpoint, jpeg

- *可以进行远程查看分析数据

- 高级分析选项，每孔手动基线设定

- 产品查询

软件支持应用

- 基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

- 相对标准曲线 Relative standard curve

- 基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

- 融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

- 存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

- 基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

- *基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析

- *单细胞基因分析(single cell analysis)

（2）全自动医用PCR分析系统

1.样本容量:96孔；

2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；

3.检测通道:≥6；

4.适用荧光素：

1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；

2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE；

3）通道3：ROX、Texas Red；

4）通道4：Cy5；

5）通道5：Alexa Fluor 680；

6）通道6：FRET；

5.反应体系：0-100μl；

6.光源：高亮长寿命免维护LED光源；

7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应；

8.检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测；

9.模块控温范围：0～100℃；

10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；

11.温度均匀性：≤±0.1℃；

12.温度速率：

1）最大升温速度：≥6.1℃/s；

2）最大降温速度：≥5.0℃/s；

- 梯度温度：

1）宽度：1℃～40℃

2）温度数：12列

14. 操控方式：

1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；

2）PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；

3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；

15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

16．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；

17.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

18.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；

19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；