**询价采购明细及相关说明**

**声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。**

**一、合同签订问题**

1、设备价值2000元以上的医疗设备，需签订购销合同

2、设备价值2000元（包含）以下的医疗设备，不需签订购销合同

**二、付款问题**

1、设备价值3000元以上的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

2、设备价值3000元（包含）以下的医疗设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后一次性付全款。

**三、询价采购原则及要求**

1、原则：依据报价文件的资质、参数、价格、质保期、售后服务等，采购小组共同评议。

2、要求：质保期不少于1年并且供应商的设备质保时间不得小于设备生产厂家的质保时间，设备出厂时间不得早于合同签订日期10个月。

3、供应商报价需合理，若所报设备价格远超市场价格，报价无效。

**四、询价采购货物明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额及备注要求 |
| 包一 | 数码恒温血小板振荡保存箱 | 1台 | 21000元 |
| 数显混匀器（梅毒水平旋转仪） | 1台 | 5500元 |
| 包二 | 动力系统刨刀头 | 大小各1个 | 15000元 |

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

**\*五、材料说明**

**报价文件附带以下资料**

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、参数偏离表

3、生产厂家资质文件：

 营业执照，医疗器械生产、经营许可证（医疗器械生产许可证生产范围信息不明确的需提交医疗器械生产产品登记表并包含报价产品），产品注册证/备案登记表或同类文件，对代理经销商的授权文件（若出现授权文件不唯一情况，报价同一厂家产品的供应商视为一家供应商响应报价，以报价材料符合要求、价格最低顺序确定同一产品选定供应商的排名顺序）

4、各级代理经销商资质文件：

 营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

5、设备技术参数

6、产品彩页、说明书、技术白皮书等供应商认为有必要的其他材料。

***上述材料按照序号顺序装订！***

**注：供应商报价若同时响应多个包的设备报价，需每个包单独一份报价材料，并在封面注明所响应的报价包数及货物名称。**

**附报价单模板及填写说明：**

----------------------报价单模板--------------------------

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516903

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院设备科有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | ... |
| 产品/配件名称 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致，配件填写配件名称 |  |  |
| 生产厂家 | 设备生产厂家全称(配件非原厂家供货时，需同时填写并注明配件生产厂家) |  |  |
| 规格/型号 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致，维修配件填写配件型号 |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总价（元） |   |

二、

|  |  |
| --- | --- |
| 经销商/厂家汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号：  |

三、

经销商/厂家承诺质保期：验收之日起

经销商/厂家报价有效期限：

经销商/厂家名称：（**盖章**）

经销商/厂家电子邮箱： 必填

联系人： 联系电话：

供货时间：签订合同或收到相关通知之日起 天

 日期： 年 月 日

以下空白

-------------------------报价单模板止----------------------

**技术参数偏离表模板：（盖章）**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写，否则有权视为同意作为采购商排序的最后一名，情况严重的拉入我院供应商黑名单。

**六、货物参数（\*号为必须满足参数）**

**包一、**

**（1）血小板振荡保存箱**

1、样式：立式

2、存放血袋数量：5层 5-10袋

3、存放面积及层数 约300\*300\*390mm 5层

4、控温方式：数字信号检测，触摸屏控制，兼具自检功能

5、控温范围： 22.0±2.0℃，温度数字显示温度显示精度 0.1℃

6、报警温度： ＜20℃、＞24℃、非正常关机报警

7、震荡幅度： 50mm

8、工作方式： 连续左右往复，水平振荡

9、振荡频率： 60周/分钟

10、电源：市电

11、具有断电自动报警，超温、欠温自动报警功能

12、具有蜂鸣和屏幕显示两种报警方式

13、整体发泡加厚保温层；双层透明钢化玻璃门；不锈钢内胆便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀。

14、低噪平稳， 优质高效电机，连续运转无噪音，振荡平稳，,振荡电机置于工作舱外，避免因电机工作发热而导致舱内温度不均。

15、打开机器门时震荡自动停止，关门自动启动。

16、节能环保，制冷方式采用风冷；绿色环保制冷剂。

17、紫外线消毒保证箱体内保持一个无菌环境，达到国家标准。

18、能够打印记录保存箱的运行数据，便于数据追溯和质量管理。

19、具有自动化霜、除霜功能。

**（2）数显混匀器**

1、电源：市电

2、额定转速：100r/min±2r/min

3、偏心回转直径：22mm

4、定时设定范围：0～99min，时间控制精度±1s/1min

5、定时设置批次：3（循环式）

6、工作盘面积：约200mm×160mm×7

7、保湿装置，有固定透明罩，罩内两测有放海绵皿的保湿装置

**包二、动力系统刨刀头**

\*1、适用于Wolf关节镜动力系统Power Drive，型号2304,001。

2、可重复使用扇区带齿刀头：

3、工作长度130mm，工作直径3.5mm，M5/0和M5/3手柄。

4、工作长度150mm，工作直径5.5mm，M5/0和M5/3手柄。